Tumor Markers 407ab

Calibration Verification / Linearity Test Kit

사용목적

본 제품은 물질로서 자동 화학 분석기 시스템들의 보고가능범위 검증, 검증된 측정가능범위 내에서의 직선성 검증, 그리고 검량보정검증을 정량적으로 평가하기 위한 체외진단분석기용 시약입니다.

본 제품은 분석기 내에서 다음 종목들을 검사하기 위해 사용됩니다.

Cancer antigen 15-3 (CA 15-3), cancer antigen 19-9 (CA 19-9), cancer antigen 125 (CA 125), carcinoembryonic antigen (CEA)

본 제품은 Level 1부터 5까지 각 Level 당 한 개의 병으로 구성되어 있으며 각 병은 3.0 milliliters로 구성 되어 있습니다. 구성품의 Level 1부터 5까지 모든 검사 종목들의 직선성 관계가 유지되도록 제조하였습니다.

요 약

본 제품은 물질로서 사람 혈청 베이스에 정제된 화학 물질을 포함하고 있으며 인증기관에서 요구하는 보고가능범위 검증, 검증된 측정가능범위 내에서의 직선성 검증, 그리고 검량보정검증 자료들의 문서화에 작업에 적합하고 장비 시스템의 troubleshooting, 시약이나 calibration 상의 문제점을 진단하기 위한 목적으로 사용 가능합니다.

원재료

- 주반응시약: 사람 혈청 알부민에 정제된 사람 그리고/또는 동물원의 구성물질과 화학물질

- 보조반응시약: 방부제, 안정제

주의사항

- 체외진단용 외의 사용을 금지합니다.

- 폐기물 규정에 따라 적법하게 폐기하여야 합니다.

WARNING: 잠재적 생물학적 위험

인체 유래물인 검체를 다룰 때에는 잠재적 감염성을 고려해야 합니다.

본 제품을 다루기 위해서는 질병관리본부(CDC)에서 권장하는 사용법을 사용하셔야 합니다.

보관방법 및 안정성

- 본 제품은 -10°~-25℃에서 보관하며 무결빙 냉장고(frost-free freezer)에 보관해서는 안 됩니다.

- Test Kit는 상자 표면에 기록되어 있는 유효 기간까지 사용 가능합니다.

- 물질의 안정성을 위해 오픈 후 유효기간 내에 최대 4회의 동결/해동을 권장합니다.

사용준비

- 사용하기 전, 각 Level의 구성품들을 박스에서 꺼낸 후 실온(18°~25℃)에서 해동하며 분주 전에 위아래로 부드럽게 섞어줍니다.

- 최대한 안정적으로 보관하기 위해 실온에서의 보관을 최소화 하며 분주 후에는 즉시 -10°~-25℃에서 다시 보관합니다.

- 세균의 오염이 의심되는 물질은 즉시 폐기합니다.

- 본 제품은 환자 검체와 동일한 방법으로 사용되면 만약 실험 중 농축이나 희석이 필요한 경우 제조사의 설명을 따릅니다.

분  석

각 레벨을 반복해서 검사하고 CLSI EP6의 지침대로 직선성을 따르는 임의의 분석 시퀸스를 사용하여 각 레벨을 분석 할 수 있습니다.

결과 계산

본 제품은 Level 1부터 5까지 각 병의 농도가 같은 값의 차이를(Delta값) 가지도록 구성되어 있으며 이러한 희석 방법은 CLSI EP6의 규정에서 권장하는 직선성 검사 준비 과정과 일치합니다..

다음은 레벨 1부터 레벨5까지 기대값을 계산하기 위한 두 가지 예시입니다.

예시 1:

연속하는 두 Level의 측정값 사이의 Delta 값을 계산합니다.

다음 측정값의 Level 2와 3의 Delta 값을 이용하여 Level 1, 4, 5, 6의 기대값을 계산합니다.

Level 3 – Level 2 = Delta

Level 1 기대값 = level 2 측정값 – Delta

Level 4 기대값 = level 3 측정값 + Delta

Level 5 기대값 = level 4 측정값 + Delta

NOTE: 레벨 2와 3뿐 만 아니라 다른 연속된 두 개 레벨을 통해서도 기대값을 계산하기 위한 Delta값을 구할 수 있습니다.

예시 2:

Level 1 과 5의 측정값을 이용하여 기대값을 결정할 수 있습니다.

이 방법을 사용할 때는 다음의 공식을 적용합니다.

Level 2 기대값 = 0.75 * (Level 1) + 0.25 * (Level 5)

Level 3 기대값 = 0.5 * (Level 1) + 0.5 * (Level 5)

Level 4 기대값 = 0.25 * (Level 1) + 0.75 * (Level 5)

기대값을 계산한 후 각 검사 종목마다 기대값은 x 축에 측정값은 y 축에 표시합니다. 분석기 시스템이 직선성을 가진다면 각 값들은 직선의 그래프를 그립니다. 직선이 더 이상 유지되지 않는 포인트까지 보고가능범위를 결정할 수 있습니다.

상업적으로 출시된 직선 통계 소프트웨어 중 결과값의 측정점을 x-y 그래프로 제공해주는 프로그램 역시 결과 분석을 위해 사용될 수 있습니다. 직선통계분석은 표준통계분석을 통해 분석되어야 하며 결과는 장비 제조사의 직선성 기준이나 각 실험실의 규정과 비교 분석해야 합니다.

실제 실험실에서 사용되고 있는 시약의 검사원리, 임상적 크기, 의학적 견해 등 결과에 영향을 줄 수 있는 많은 요인이 있기 때문에, 각 검사실에서는 반드시 자체적인 직선성 범위를 설정해야 합니다.

LIMITATION

본 제품은 일반적인 control 물질이나 calibration 물질과 같은 용도로 사용될 수 없습니다.

EXPECTED VALUES

본 제품은 CLSI EP6에서 직선성 검사 시 권장하는 대로 레벨 1부터 5까지 각 레벨 사이에 일정한 농도를(delta) 유지하며 직선적인 관계가 유지되도록 제조되었습니다. 각 레벨 사이의 농도 차이는 일정하기 때문에 어떠한 두 개의 레벨들도 참값으로 사용될수 있으며 다른 세개 레벨의 기대값을 계산하여 다양한 자동화 장비에 사용될 수 있습니다.

TYPICAL VALUES

실제 결과값들은 장비의 상태, 시약의 검사원리, 분석 온도 등 많은 요소들에 의해 다양하게 영향 받을 수 있습니다. 또한 장비와 시약의 calibration 시스템의 정확성에 따라 달라 질 수 있습니다. 그러므로 각 검사실에서는 검사항목의 검사 원리, 임상적인 의미, 의료적 의사 결정 수준에 기초하여 의학적 견해에 따라 개별적으로 비직선성의 허용 정도를 결정해야 합니다.

레벨1과 5의 일반적인 회수값은 아래 테이블에 나타나 있습니다.

레벨 2, 3, 4의 값들은 레벨1과 5의 값으로부터 등간격을 이루도록 계산된 값입니다.

필요에 따라 특정 레벨의 농도값을 낮추기 위해서는 시약 제조업체의 권장 희석액의 사용을 권장합니다

| 407ab Lot#: 10806934 Typital Measured Values by Level for Abbott ALINITY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | Units | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
| CA 125 | U/Ml | 4 | 251 | 499 | 747 | 994 |
| CA 15-3 | U/mL | 3 | 169 | 335 | 501 | 667 |
| CA 19-9 | U/mL | 4.2 | 238 | 472 | 706 | 940 |
| CEA | ng/mL | 2.6 | 273 | 544 | 815 | 1086 |

| 407ab Lot#: 10806934 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | SI Units | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
| CA 125 | kU/L | 4 | 251 | 499 | 747 | 994 |
| CA 15-3 | kU/L | 3 | 169 | 335 | 501 | 667 |
| CA 19-9 | kU/L | 4.2 | 238.0 | 472.0 | 706.0 | 940.0 |
| CEA | μg/L | 2.6 | 273.0 | 544.0 | 815.0 | 1086.0 |

허가상황

본 제품은 식품의약품안전청의 의료기기수입품목허가를 받은 체외진단분석기용시약으로, 허가번호는 서울 체외 수신 16-2034호 입니다.

제조번호 외부포장 측면 참조 (LOT)

포장단위 제조원 포장단위 (외부포장 참조)

ORDERING INFORMATION

ORDER NO.: 407ab

VALIDATE Tumor Markers

Calibration Verification / Linearity Test Kit: 5 x 3 mL

주문 상황에 따라 1~2주의 배송시간이 소요됩니다.

수입판매원

명성메디랩

경기도 남양주시 별내동 순화궁로 272 동광비즈타워 1123호

전화: 070-7524-9623 팩스: 031-568-9623

www.msmdl.com

contact@msmdl.com

제조원

LGC Clinical Diagnostics, Inc.

221 US Route 1

Cumberland Foreside, ME 04110 USA

1-800-377-9684

+1-207-892-1300

+1-207-892-2266 Fax

msc.sales@LGCGroup.com

msc.techsupport@LGCGroup.com

www.mainestandards.com