Fibrinogen 904se Calibration Verification / Linearity Test Kit

사용목적

본 제품은 임상 검사실 자동화 기기에서 Fibrinogen에 대한 보고 가능 범위와 직선성 및 calibration 검증을 위해 체외진단기기로써 제작된 quality control 물질입니다. 본 제품은 Siemens Sysmex 분석기에 사용하기 위해 제작되었습니다..

본 제품은 Level 1부터 5 까지 각각 Level당 하나의 병으로 구성되어 있으며 각 병은 2.0 milliliters를 포함하고 있습니다. 구성품의 Level 1부터 5까지 모든 검사 종목들의 직선성 관계가 유지되도록 제조하였습니다.

요약

VAKIDATE Calibration Verfication/Linearity test Kit는 다중의 레벨들이 각 분석물질의 기대값과 측정값의 직선성을 이루기 위해 제공됩니다. VAKIDATE Calibration Verfication/Linearity test Kit는 직선성의 검증, calibration verification 및 많은 검사실에서 요구하는 직선성 범위 제공에 도움을 줍니다. 또한 본 제품은 troubleshooting 장비 시스템, 시약문제 및 calibration 이상에 대해 도움을 제공합니다.

원재료

- 주반응시약: 사람의 혈장 속에 정제된 Fibrinogen 화학물질

- 보조반응시약: 방부제, 안정제

사용 시 주의사항

- 체외진단용 외의 사용을 금지합니다.

- 폐기물 규정에 따라 적법하게 폐기하여야 합니다.

사용 시 주의사항 : 잠재적 생물학적 유해성

- 인체 유래물인 검체를 다룰 때에는 잠재적 감염성을 고려해야 합니다

- 본 제품을 다루기 위해서는 질병관리본부 (CDC)에서 권장하는 사용법을 사용하셔야 합니다.

보관방법 및 사용기한

- 본 제품은 -10°~-25°C에서 보관하며 무결빙 냉장고(frost-free freezer)에 보관해서는 안 됩니다.

- Test Kit는 상자 표면에 기록되어 있는 유효 기간까지 사용 가능합니다.

- Test kit는 해동 후 6시간 까지 사용 가능합니다.

사용방법

1. 검체 준비 및 저장방법

- 사용하기 전, 각 Level의 구성품들을 박스에서 꺼냅니다.

- 실온에서 해동하면 안되며, 37°C water bath에서 5분동안 해동합니다.

- 분주 전 여러 번 부드럽게 섞어줍니다.

- 박테리아 오염이 심각해보이는 용액은 폐기하셔야 합니다.

- VALIDATE Calibration Verfication/Linearity Test Kit는 환자샘플과 같은 수단으로써 취급되야 합니다. 만약 test 과정 중 희석이나 사전조치가 필요하다면 제조사의 설명서를 따르십시오..

검사방법

각 레벨을 여러 번 측정합니다. 직선성에 대한 CLSI EP6 지침을 따를 경우, 각 레벨을 측정하기 위해 무작위 분석 순서를 사용하십시오.

필요하지만 제공되지 않는 재료

Siemens Sysmex analyzer

결과분석

본 제품은 Level 1부터 5까지 각 병의 농도가 같은 값의 차이를(Delta값) 가지도록 구성되어 있으며 CLSI EP6의 규정을 따르고 있습니다.

Level 1부터 5까지의 기대값을 구하기 위해 다음 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다.

예시 1:

연속하는 두 Level의 실험값 사이의 Delta 값을 계산합니다.

다음 실험값의 Level 2와 3의 Delta 값을 이용하여 Level 1, 4, 5의 기대값을 계산합니다.

Level 3 – Level 2 = Delta

Level 1 기대값 = level 2 실험값 – Delta

Level 4 기대값 = level 3 실험값 + Delta

Level 5 기대값 = level 4 실험값 + Delta

NOTE : User는 기대값을 계산하기 위해 연속적인 두 레벨간의 계산된 Delta 값을 고를 수 있습니다. 일반적으로 user는 직선성으로 알려진 영역을 선택해야 합니다.

예시 2:

Level 1 과 5의 실험값을 이용하여 기대값을 결정할 수 있습니다.

이 방법을 사용할 때는 다음의 공식을 적용합니다.

Level 2 기대값 = 0.75 * (Level 1) + 0.25 * (Level 5)

Level 3 기대값 = 0.5 * (Level 1) + 0.5 * (Level 5)

Level 4 기대값 = 0.25 * (Level 1) + 0.75 * (Level 5)

기대값을 계산한 후 각 검사 종목마다 기대값은 x 축에 실험값은 y 축에 표시합니다. 분석기 시스템이 직선성을 가진다면 각 값들은 직선의 그래프를 그립니다. 직선이 더 이상 유지되지 않는 포인트까지 보고가능범위를 결정할 수 있습니다.

상업적으로 출시된 직선 통계 소프트웨어 중 결과값의 측정점을 x-y 그래프로 제공해주는 프로그램 역시 결과 분석을 위해 사용될 수 있습니다. 직선통계분석은 표준통계분석을 통해 분석되어야 하며 결과는 장비 제조사의 직선성 기준이나 각 실험실의 규정과 비교 분석해야 합니다.

실제 실험실에서 사용되고 있는 시약의 검사원리, 임상적 크기, 의학적 견해 등 결과에 영향을 줄 수 있는 많은 요인이 있기 때문에, 각 검사실에서는 반드시 자체적인 직선성 범위를 설정해야 합니다.

LIMITAION

본 제품은 calibration 물질과 같은 용도로 사용될 수 없습니다. 본 제품은 Siemens Sysmex 분석기와 함께 사용할 수 있도록 제한되어 있습니다.

EXPECTED VALUES

본 제품은 직선성을 평가를 위해 CLSI EP6가 권장하는 수준 사이에서 동일한 Delta 값이 존재하도록 제조되었습니다. . 래벨간의 거리가 동일하기 때문에 분석 시, 어떠한 두 레벨도 ‘True’로 유지될 수 있으며, 다른 세 레벨에 대한 측정값을 계산할 수 있어 이 test kit를 복수의 자동화 장비 시스템에 사용할 수 있습니다

TYPICAL VALUES

실제 결과값들은 장비의 상태, 시약의 검사원리, 분석 온도 등 많은 요소들에 의해 다양하게 영향 받을 수 있습니다. 또한 장비와 시약의 calibration 시스템의 정확성에 따라 달라 질 수 있습니다. 그러므로 각 검사실에서는 시약의 검사원리, 임상적 크기, 의학적 견해에 따라 자체적인 직선성 범위를 설정해야 합니다.

| Typical Recovered Values on Siemens Sysemes CS 2500 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 904se Lot#:10704335 |  |  |  |  |  |  |
| Analyte | Units | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
| Fibrinogen | mg/dL | 92 | 172 | 252 | 332 | 412 |

| 904se Lot#:10704335 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyte | SI Units | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
| Fibrinogen | g/L | 0.920 | 1.720 | 2.520 | 3.320 | 4.120 |

PRECISION AND REPRODUCIBILITY

CLSI EP05-A3 표준에 따라 제품 정밀도와 재현성을 확립하였습니다.

3개 lot의 VALIDATE Fibrinogen은 1개 로트의 Siemens Sysemes 검사 시약과 검증되고 20일간 정도 관리를 진행하였으며 각 Level당 2회 반복측정하여 총 80회 반복 실험을 통해 도출한 결과입니다.각각의 Lot 기준 재현성평가는 Validate Fibrinogen 키트를 이용하여 제품 Insert 지침을 따라 평가하였습니다.

한 개의 Validate Fibrinogen 1개 Lot와 IL TOP 1개 Lot로 검증 하였으며 5일간 3개의 검사장비를 이용하여 각 Level 당 5회 반복 측정을 통해 총 75개의 결과로 도출된 결과입니다.

| Validate Fibrinogen precision Study Summary Three Individual Lots – CS 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Within-Run |  | Between-Run |  | Between-Day |  | Between-Lot |  | Total |  |
| Sample | N | mean | SD | %CV | SD | %CV | SD | %CV | SD | %CV | SD | %CV |
| Level 1 | 240 | 88 | 4.5 | 5% | 1.7 | 2% | 1.4 | 2% | 0.0 | 0% | 5.0 | 6% |
| Level 2 | 240 | 170 | 3.2 | 2% | 1.7 | 1% | 2.4 | 1% | 0.0 | 0% | 4.3 | 3% |
| Level 3 | 240 | 255 | 4.6 | 2% | 3.4 | 1% | 3.3 | 1% | 0.0 | 0% | 6.6 | 3% |
| Level 4 | 240 | 348 | 4.9 | 1% | 3.9 | 1% | 5.4 | 2% | 0.0 | 0% | 8.3 | 2% |
| Level 5 | 240 | 426 | 6.0 | 1% | 4.7 | 1% | 4.6 | 1.1% | 0.0 | 0% | 8.9 | 2% |

| VALIDATE Fibrinogen Reproducibility Study – Siemens CS 2500 Lot AO25617RD mg/dL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Repeatability |  | Within Laboratory |  | Reproducibility |  |
| Sample | N | mean | SD | %CV | SD | %CV | SD | %CV |
| Level 1 | 75 | 85 | 6.4 | 7% | 6.7 | 8% | 8.8 | 10% |
| Level 2 | 75 | 168 | 3.1 | 2% | 3.9 | 2% | 7.4 | 4% |
| Level 3 | 75 | 257 | 5.0 | 2% | 6.2 | 2% | 9.6 | 4% |
| Level 4 | 75 | 347 | 5.4 | 2% | 7.4 | 2% | 14.0 | 4% |
| Level 5 | 75 | 421 | 6.3 | 2% | 8.3 | 2% | 14.7 | 3% |

허가상황

본 제품은 식품의약품안전청의 의료기기수입품목허가를 받은 체외진단분석기용시약으로, 허가번호는 체외 수신 18-339호 입니다.

제조번호 외부포장 측면 참조 (LOT)

포장단위 제조원 포장단위 (외부포장 참조)

ORDERING INFORMATION

ORDER NO.: 904se

VALIDATE Fibrinogen

Calibration Verification / Linearity Test Kit: 5 x 2 mL

주문 상황에 따라 1~2주의 배송시간이 소요됩니다.

수입판매원

명성메디랩

경기도 남양주시 별내동 순화궁로 272 동광비즈타워 1123호

전화: 070-7524-9623 팩스: 031-568-9623

www.msmdl.com

contact@msmdl.com

제조원

LGC Clinical Diagnostics, Inc.

221 US Route 1

Cumberland Foreside, ME 04110 USA

1-800-377-9684

+1-207-892-1300

+1-207-892-2266 Fax

msc.sales@LGCGroup.com

msc.techsupport@LGCGroup.com

www.mainestandards.com