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      AccuTrakTM
[bookmark: _Hlk206754668]               aTG Calibration Verification Panel
사용목적
AccuTrak aTG Calibration Verification Panel 용액은 자동화기기시스템에서 Calibration Verification 및 Reportable range 검정을 위해 실험실 내 진단용도로 사용됩니다.
검사항목 : Anti-Thyroglobulin (aTG)

AccuTrak: 제품은 자동화되지 않았으며 실험실 내 전문가에 의해서 다뤄져야 합니다.

각 제품은 레벨 1부터 5까지 각각 한 병으로 구성되어 있으며, 각 병에는 3.0mL가 들어 있습니다.

요약
AccuTrak Calibration Verification Panel은 검사 기관에서 요구하는 Calibration verification 및 reportable range verification의 문서화에 도움이 됩니다. 또한 이 용액은 장비 시스템, 시약 문제 및 Calibration 이상 시 문제를 해결하기 위해 사용될 수 있습니다.

원재료
주반응시약
정제된 화학 물질과 인간 혈청 및/또는 동물 공급원의 성분. 

보조반응시약
보존제와 안정화제

Precautions and Warnings:
For In Vitro Diagnostics Use
모든 폐기물 처리는 지역 지침에 따라야 합니다.
전체 SDS는 www.mainestandards.com\doc-search에서 확인할 수 있습니다. 유출 사고 처리를 포함한 자세한 안전 정보는 이 SDS를 참조하세요.

WARNING: 잠재적 생물학적 위험성
인체 유래 물질은 잠재적으로 생물학적 위험요소로 간주됩니다.
질병통제예방센터(CDC)의 보편적 주의사항에 따라 취급해야 합니다.

보관방법 및 안정성
AccuTraK aTG Calibration Verification 제품은 -10에서 -25°C사이에 보관됩니다. 자동성애제거 장치가 있는 냉동고에 보관하지 마시오. 제품은 사용설명서대로 취급 시 용기에 표시된 유효기간까지 안전성을 보장합니다. 유효기간이 지난 키트는 사용하지 마십시오. 최대 4회 동결해동 반복이 가능합니다.

사용 준비
사용 전, AccuTrak 제품을 냉동고에서 꺼내 실온(18~25°C)에 둡니다. 분주 전 병을 가볍게 여러 번 흔들어 섞어줍니다.
안전성을 최대화하려면 실온 노출을 최소화해야 하며, 사용 후 즉시 마개를 단단히 닫고 -10~25°C에 보관합니다. 
세균 오염이 의심되는 용액은 폐기하십시오.

AccuTraK 환자 검체와 동일하게 취급해야 하며, 희석이나 전처리는 필요한 경우 제조사의 지침에 따라야 합니다.

분석
각 레벨을 반복 측정합니다.


결과 계산
AccuTraK Calibration Verification Panel solutions을 일상적인 품질관리(QC)나 보정(Calibration)용도로 사용해서는 안 됩니다.


APPROXIMATE VALUES
아래의 값은 참고용 값이며, 로트 번호, 온도, 시약, Calibrator등에 따라 실제 값은 달라질 수 있습니다.

	Level
	Range
	Units

	1
	15.0 – 24.2
	IU/mL

	2
	762 – 1,035 
	IU/mL

	3
	1,535 – 2,013
	IU/mL

	4
	2,318 – 2,978
	IU/mL

	5
	3,053 – 4,000
	IU/mL










LGC 임상 진단 제품의 라벨링에 적용되는 경우 다음 기호를 사용할 수 있습니다. 
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본 제품과 관련하여 중대한 사고가 발생한 경우, 제조사 및 해당 사용자가 속한 국가의 관할 규제 당국에 보고해야 합니다.


제조 번호 10768595
포장 단위 제조원 포장단위 (외부포장 참조)
ORDERING INFORMATION
ORDER NO.: 2400-0253
AccuTrak aTG
Calibration Verification Panel: 5 x 3 mL
주문 상황에 따라 1~2주의 배송시간이 소요됩니다.

수입 판매원 
명성메디랩
경기도 남양주시 별내동 순화궁로 272 동광비즈타워 1123호
전화: 070-7524-9623   Fax: 031-568-9623
www.msmdl.com
contact@msmdl.com

제조원 
[image: ]LGC Clinical Diagnostics, Inc
221 US Route 1, Cumberland Foreside, ME 04110 USA
1-800-377-9684
전화: +1-207-892-1300
Fax: +1-207-892-2236
msc.sales@LGCGroup .com
msc.techsupport@LGCGroup.com
www.mainstandard.com
2026-08-05
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