Heparin 903st Calibration Verification / Linearity Test Kit

사용목적

본 제품은 자동(automated), 반자동(semi-automated), 그리고 수동(manual) 분석기 시스템들의 보고가능범위 검증, 검증된 측정가능범위 내에서의 직선성 검증, 그리고 검량보정검증을 정량적으로 평가하기 위한 체외진단분석기용 시약입니다.

본 제품은 Stago STA 분석기 내에서 다음 종목들을 검사하기 위해 사용됩니다.

Heparin

본 제품은 치료목적의 약물을 포함하고 있으며 인증기관에서 요구하는 보고가능범위 검증, 검증된 측정가능범위 내에서의 직선성 검증, 그리고 검량보정검증 자료들의 문서화에 잡업에 적합하고 장비 시스템의 troubleshooting, 시약이나 calibration 상의 문제점을 진단하기 위한 목적으로 사용 가능합니다.

구성

본 제품은 Level 1부터 5 까지 각각 Level당 하나의 병으로 구성되어 있으며 각 병은 3.0 milliliters를 포함하고 있습니다. 구성품의 Level 1부터 5까지 모든 검사 종목들의 직선성 관계가 유지되도록 제조하였습니다.

원재료

- 주반응시약: 사람의 혈장 용액의 정제된 화학물질 및 사람 및 동물원의 성분

NOTO : 일부 원재료는 돼지로부터 추출되었습니다.

- 보조반응시약: 방부제, 안정제

사용 시 주의사항

- 체외진단용 외의 사용을 금지합니다.

- 폐기물 규정에 따라 적법하게 폐기하여야 합니다.

- 인체 유래물인 검체를 다룰 때에는 잠재적 감염성을 고려해야 합니다.

- 본 제품을 다루기 위해서는 질병관리본부(CDC)에서 권장하는 사용법을 권장합니다.

보관방법 및 사용기한

- 본 제품은 -10°~-25°C에서 보관하며 무결빙 냉장고(frost-free freezer)에 보관해서는 안 됩니다.

- Test Kit는 상자 표면에 기록되어 있는 유효 기간까지 사용 가능합니다.

- 물질의 안정성을 위해 오픈 후 유효기간 내에 최대 2회의 동결/해동을 권장합니다.

사용방법

1. 검체 준비 및 저장방법

- 사용하기 전, 본 제품을 실온에서 해동하시면 안됩니다.

- 37°C의 water bath에서 5분동안 해동합니다.

- 안정성을 높이기 위해 분주 후에는 즉시 -10°C~-25°에 보관합니다.

- 세균의 오염이 의심되는 물질은 즉시 폐기합니다.

- 본 제품은 환자 검체와 동일한 방법으로 사용되면 만약 실험 중 농축이나 희석이 필요한 경우 제조사의 설명을 따릅니다.

2. 결과 분석

본 제품은 Level 1부터 5까지 각 병의 농도가 같은 값의 차이를(Delta값) 가지도록 구성되어 있으며 CLSI EP6의 규정을 따르고 있습니다.

Level 1부터 5까지의 기대값을 구하기 위해 다음 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다.

예시 1: 연속하는 두 Level의 실험값 사이의 Delta 값을 계산합니다.

Level 3 – Level 2 = Delta

Level 1 기대값 = level 2 실험값 – Delta

Level 4 기대값 = level 3 실험값 + Delta

Level 5 기대값 = level 4 실험값 + Delta

NOTE: 두 개의 연속된 어떠한 Level의 실험값에 의한 Delta 값으로도 기대값을 계산할 수 있으며 사용될 수 있습니다.

예시 2:

Level 1 과 5의 실험값을 이용하여 기대값을 결정할 수 있습니다.

이 방법을 사용할 때는 다음의 공식을 적용합니다.

Level 2 기대값 = 0.75 * (Level 1) + 0.25 * (Level 5)

Level 3 기대값 = 0.5 * (Level 1) + 0.5 * (Level 5)

Level 4 기대값 = 0.25 * (Level 1) + 0.75 * (Level 5)

기대값을 계산한 후 각 검사 종목마다 기대값은 x 축에 실험값은 y 축에 표시합니다. 분석기 시스템이 직선성을 가진다면 각 값들은 직선의 그래프를 그립니다. 직선이 더 이상 유지되지 않는 포인트까지 보고가능범위를 결정할 수 있습니다.

상업적으로 출시된 직선 통계 소프트웨어 중 결과값의 측정점을 x-y 그래프로 제공해주는 프로그램 역시 결과 분석을 위해 사용될 수 있습니다. 직선통계분석은 표준통계분석을 통해 분석되어야 하며 결과는 장비 제조사의 직선성 기준이나 각 실험실의 규정과 비교 분석해야 합니다.

실제 실험실에서 사용되고 있는 시약의 검사원리, 임상적 크기, 의학적 견해 등 결과에 영향을 줄 수 있는 많은 요인이 있기 때문에, 각 검사실에서는 반드시 자체적인 직선성 범위를 설정해야 합니다.

LIMITAION

본 제품은 일반적인 control 물질이나 calibration 물질과 같은 용도로 사용될 수 없습니다.

EXPECTED VALUES

본 제품은 CLSI EP6에서 직선성 검사 시 권장하는 대로 레벨 1부터 5까지 각 레벨 사이에 일정한 농도를(delta) 유지하며 직선적인 관계가 유지되도록 제조되었습니다. 각 레벨 사이의 농도 차이는 일정하기 때문에 어떠한 두 개의 레벨들도 참값으로 사용될수 있으며 다른 세개 레벨의 기대값을 계산하여 다양한 자동화 장비에 사용될 수 있습니다.

TYPICAL VALUES

실제 결과값들은 장비의 상태, 시약의 검사원리, 분석 온도 등 많은 요소들에 의해 다양하게 영향 받을 수 있습니다. 또한 장비와 시약의 calibration 시스템의 정확성에 따라 달라 질 수 있습니다. 그러므로 각 검사실에서는 시약의 검사원리, 임상적 크기, 의학적 견해에 따라 자체적인 직선성 범위를 설정해야 합니다.

| Typical Recovered Values on Stago STA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 903st Lot#:10768686 |  |  |  |  |  |  |
| Analyte | Units | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
| Heparin | IU/mL | 0.13 | 0.54 | 0.96 | 1.38 | 1.79 |

PRECISION AND REPRODUCIBILITY

CLSI EP05-A3 표준에 따라 제품 정밀도와 재현성을 확립하였습니다.

VALIDATE Heparin Anti-Xa 3개의 Lot, Stago STA Heparin 검사 시약 1개 1개 Lot를 이용하여 검증 진행 하였으며 Stago STA 검사 장비는 1일 2회이상 20일간 정도 관리를 진행하였으며 각 Level당 2회 반복측정하여 총 80회 반복 실험을 통해 도출한 결과입니다.(각각의 Lot 기준)

| Validate Heparin Anti-Xa precision Study Summary Three Individual Lots – Stago STA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Within-Run |  | Between-Run |  | Between-Day |  | Between-Lot |  | Total |  |
| Sample | N | mean | SD | %CV | SD | %CV | SD | %CV | SD | %CV | SD | %CV |
| Level 1 | 240 | 0.21 | 0.027 | 13% | 0.000 | 0% | 0.008 | 4% | 0.002 | 1% | 0.028 | 14% |
| Level 2 | 240 | 0.57 | 0.049 | 9% | 0.005 | 1% | 0.011 | 2% | 0.008 | 1% | 0.051 | 9% |
| Level 3 | 240 | 0.97 | 0.027 | 3% | 0.027 | 3% | 0.018 | 2% | 0.011 | 1% | 0.043 | 4% |
| Level 4 | 240 | 1.37 | 0.034 | 2% | 0.030 | 2% | 0.015 | 1% | 0.000 | 0% | 0.048 | 3% |
| Level 5 | 240 | 1.77 | 0.049 | 3% | 0.027 | 2% | 0.024 | 1% | 0.000 | 0% | 0.051 | 3% |

재현성평가는 Validate Heparin Anti-Xa 키트를 이용하여 제품 Insert 지침을 따라 평가하였습니다.

한 개의 Validate Heparin Anti-Xa 1개 Lot와 Stago STA 1개 Lot로 검증 하였으며 5일간 3개의 검사장비를 이용하여 각 Level 당 5회 반복 측정을 통해 총 75개의 결과로 도출된 결과입니다.

| VALIDATE Heparin Reproducibility Study – Stago STA Lot AA14417RD IU/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Repeatability |  | Within Laboratory |  | Reproducibility |  |
| Sample | N | mean | SD | %CV | SD | %CV | SD | %CV |
| Level 1 | 75 | 0.193 | 0.020 | 10.3% | 0.0272 | 14.0% | 0.030 | 15.3% |
| Level 2 | 75 | 0.557 | 0.014 | 2.5% | 0.0218 | 3.9% | 0.024 | 4.3% |
| Level 3 | 75 | 0.954 | 0.021 | 2.2% | 0.0335 | 3.5% | 0.036 | 3.8% |
| Level 4 | 75 | 1.348 | 0.032 | 2.4% | 0.0389 | 2.9% | 0.048 | 3.6% |
| Level 5 | 75 | 1.722 | 0.045 | 2.6% | 0.0468 | 2.7% | 0.069 | 4.0% |

허가상황

본 제품은 식품의약품안전청의 의료기기수입품목허가를 받은 체외진단분석기용시약으로, 허가번호는 체외 수신 17-2681호 입니다.

제조번호 외부포장 측면 참조 (LOT)

포장단위 제조원 포장단위 (외부포장 참조)

ORDERING INFORMATION

ORDER NO.: 903st

VALIDATE Heparin

Calibration Verification / Linearity Test Kit: 5 x 3 mL

주문 상황에 따라 1~2주의 배송시간이 소요됩니다.

수입 판매원

명성메디랩

경기도 남양주시 별내동 순화궁로 272 동광비즈타워 1123호

전화: 070-7524-9623 팩스: 031-568-9623

www.msmdl.com

contact@msmdl.com

제조원

LGC Clinical Diagnostics, Inc.

221 US Route 1

Cumberland Foreside, ME 04110 USA

1-800-377-9684

+1-207-892-1300

+1-207-892-2266 Fax

msc.sales@LGCGroup.com

msc.techsupport@LGCGroup.com

www.mainestandards.com